# 采购需求

1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”等相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

4、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购 的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 全部货物交至指定地点，安装调试、经验收合格后在供应商开具发票后一次性付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 潜山市中医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起20日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 3年 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求 严格按照国家强制标准执行。 |

### 二、技术要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下肢智能康复训练系统 | 1.功能要求： (1)设备具有录入患者信息和治疗信息的功能。 (2)设备能在训练前和训练中调节踏步速度、踏步角度、训练时间。 (3)左右腿能分别独立设置痉挛灵敏度。 (4)设备具有多种训练模式，包括可调力的被动训练模式，健侧带动患侧的单侧主动模式和主被动自动切换模式。 (5)能实时显示训练过程中患者腿部肌力大小变化。 (6)具有实时显示左右腿运动角度功能。 (7)具有多功能脚踏板：能适应病人内、外翻足型，调整踝关节角度； (8)设备具有一键快捷进行站立角度调节功能。 (9) 具有患者下肢肌力评估功能：可在腿部特定活动度下对患者左、右腿肌力进行评估，评估结束可查看本次评估结果，直观显示当次治疗效果，提高患者治疗信心； (10)设备配备蓄电池，具有断电保护功能。 (11)一体式专用触摸屏设计，与产品本体不可分离，无需鼠标键盘即可完成设备所有操作，屏幕不大于15.6英寸。 (11)设备具有康复大数据云平台功能，能够记录设备运行数据、患者训练与评估数据。 2.性能要求： (1)床面平起升降范围：最低应不低于480mm，最高应不大于840mm，允差±5mm, (2)床体起立角度调节范围：应在0°～90°范围内可调，允差±2°。 (3)床体背板角度调节范围：前倾角度0°～15°可调，后仰角度0°～10°可调，允差±2°。 (4)脚踏板上下活动角度：踏板上下活动角度0°～30°，允差±2°。 (5)踏步角度：大腿踏步角度应在0°～50°范围内。 (6)产品使用年限10年。 (7)伺服电机数量不低于7个。 (8)脚踏板内外翻角度不低于-15°～+15°。 (9)整机功率应不小于800VA。 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 说明： 1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2.本项目主要标的为表中序号1为下肢智能康复训练系统的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 3.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 4.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。 ### 5.响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |

### 三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、报价要求

本项目采用总价包干，投标人的报价应包含所投货物采购、培训、保险、安装、税费、招标代理服务费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、现场改造、现场损坏修复、与设备正常运行的所有内容等工作所发生的一切应有费用。

投标人自行踏勘现场，货物安装、调试所产生的水电费和施工等满足设备使用需求所产生的费用均包含在投标报价中，中标后与使用科室进行对接，按使用科室需求完成安装调试，如需改造，费用均包含在投标报价中，投标人自行承担责任。

### 五、货物质量及售后服务要求

1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、其他要求

1.成交供应商负责设备的运输、安装、调试、成品保护等一切工作，现场安装中出现的任何质量问题或不良项目，成交供应商必须无条件修复或者更换。成交供应商除提供本次服务外，后期还需提供一次免费的设备拆装、移机、调式等一切工作。

2.在质量保证期内，出现产品质量问题，由成交供应商免费负责保修更换，如出现成交供应商提供的设备、材料有缺陷或不符合合同规定时，如属于成交供应商责任，成交供应商应免费更换货物，并承担由此而产生的各项风险和费用。

3.成交供应商应保证其设备在正常使用条件下（正确的安装、合理操作和维护保养），在设备寿命周期内运转良好和达到成交供应商响应文件所规定的使用年限。

4.无论在设备制造、安装、产品验收和运行中，如发现产品存在质量问题，缺陷和不符合合同规定，影响设备安全可靠地运行或使用寿命时，成交供应商必须无条件退货并承担采购人的相应损失。

5.所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部门颁发的标准，无部门标准的，符合行业标准。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。成交供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

### 七、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。